Прибором ОСА 103 можно с достаточной точностью проводить измерения эквивалентных параметров кварцевых резонаторов, в отличие от косвенных методов, не всегда обеспечивающих достоверные результаты. Учитывая также наличие в ОСЕ режима измерения АЧХ, одного прибора достаточно для проектирования и изготовления кварцевых фильтров. В производственной практике до частоты 125 мГц применяется способ измерения эквивалентных параметров в П-образном четырехполюснике методом нулевой фазы (IEC 60444-1, см PDF файл). Наличие в ОСЕ векторного анализатора упрощает процедуру измерений (четырехполюсник не нужен). Потребуется контактная колодка для подключения резонатора с минимальными паразитными реактивностями - я применял такую: 

                         [image: image1.jpg]



Порядок измерений. Устанавливаем режим антенного анализатора (отображение Z и фазы). Производится OSL калибровка (без контактной колодки). Устанавливаются необходимые границы качания частоты. Подключается контактная колодка с установленным резонатором. По фазовой характеристике для значения фазы ноль градусов считываем значение частоты последовательного резонанса Fs и динамическое сопротивление Rs эквивалентной электрической схемы измеряемого кварцевого резонатора (для фазы ноль градусов Z = Rs).
[image: image2.jpg][52v

Sl = DO FR 2715

VPS/kpped





 Далее на фазовой характеристике устанавливаем маркеры на значения фазы ± 45 градусов и считываем разницу частот F2-F1.
[image: image3.jpg]Sl = D0 FR 2715

VPS/kpped

e





 Параллельную емкость Со эквивалентной электрической схемы определяем в режиме измерения емкости после калибровки, проведенной с подключенной контактной колодкой, но без резонатора. На этом инструментальные операции заканчиваются. В соответствии с IEC 60444-1 остальные параметры определяются расчетным путем. 
                                 Пример расчета. 

Из снимков экрана, на которых приведены результаты измерений резонатора 20,0 мГц с помощью ОСЫ, имеем Fs=19,990857 мГц; Rs=5,78 Ом; F2-F1=187,2 Гц. 
Динамическая индуктивность: 
L1 = Rs/(6,28*(F2-F1)) = 5,78/6,28*187,2 = 0,0049165 Гн = 4,9165 мГн. Динамическая емкость: С1=(F2*F1)/(6,28*Fs^2*Rs)=187,2/(6,28*19990856^2*5,7 8)=12,9049 fF. Добротность резонатора: 

Q=6,28*Fs*L1/Rs=6,28*19990857*0,004 9165/5,78=106787,215=106, 8 тыс. 
С целью проверки достоверности полученных результатов этот же резонатор был измерен на профессиональном приборе KH1240 фирмы KOLINKER. 
[image: image4.jpg]Frequency Spectrum Measurement [Channel B]

Xaino Matker eadings Dispayselings Tinebase
[ 7 = || [Freauency [ 18550586 | 2 58 [ Phase | 1% |[ZPower =] g0 || Mol |
-~ Spuious scan
— Tl MR
15 80 | FeiFeq oo [ =]
10 SeachRange [100080  [pom v |
105 e e Type AT - —
ol Mode undamental v et
100 = w0 Fudanertl
95 T Manmode
$ il 205
T 90 o § | rol 19503 e <[Pe 58 om
IS 85 0 7| o 280 oF o B2 F
~N 80 7205 L 4787 mH a 1042 k
75 2| Spuious Mode (5ot Or: [Frequency <] )
70 40 || Fieq Wi <] SouRs  RsRaiof@0 =
65 60
60 3
55
19,9904 19,9905 19,9906 19,9907
Frequency (Hz)
Seep scan
Sunces requency Setmatke feg. to Impecance scan Erery
Sweep mode, i
St [19990405 _ Corter [19990865 [ MHz ] Sendto
R T Stat | top | Comer | et :Eanhnue - it bufer
& Single e —
Cosal dive level e Era]| e
Power [10.00000 uw Nom Resist [100  ohm || Averages [10 _+ ] Paints [500 =]





Сравнение результатов измерений показывает практическое совпадение. 
